Техническое задание на разработку диагностической программы SIMPROVE CHECK в связи с датчиком акселерометром. ЧАСТЬ 1: РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ И ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ.

- Основная задача

1.1 SIMPROVE CHECK — это программно-аппаратный комплекс создаваемый на основе немецкого тренажера POSTUROMED 202 и диагностической программы MICROSWING 6 для анализа постуральной стабильности, координации и нейромоторного контроля пациента при работе на тренажёре российского производства SIMPOVE PLATE (аналог POSTUROMED 202).

1.2. Система сочетает:

- акселерометр WIT-Motion (Bluetooth Low Energy, 50 Гц),

- мобильное приложение Android,

- математические модели анализа движений платформы,

- визуализацию траекторий в реальном времени,

- диагностические алгоритмы по методике BIOSWING MICROSWING

1.2.1 SIMPROVE выполняет:

### 1.2.2 Диагностику

- оценка стабильности пациента при стоянии на одной ноге

- анализ координационного фактора

- определение амплитуды и частоты колебаний

- выявление асимметрий (правая / левая)

- отслеживание динамики результатов

- работа с PKT-протоколом (20 тестов)

### 1.2.3 Визуализацию

- траектория движения платформы по XY (мишень / Zielgrafik)

- графики колебаний во времени (Zeitgrafik)

- мини-графики всех 20 измерений

- отчёты по каждой ноге и по всей серии

### 1.2.4 Управление пациентами

- создание,

- редактирование,

- история тестов,

- сравнение тестов и прогресс/регресс успешности

- экспорт отчётов

### 1.2.5 Работа с оборудованием

- подключение акселерометра по BLE

- автоматический запуск теста по превышению порога движения (автозапуск теста)

- контроль потока данных и стабильности соединения

2. Технические параметры и расчета

### 2.1. Работа с оборудованием

- подключение акселерометра по BLE

- автоматический запуск теста по превышению порога движения

- контроль потока данных и стабильности соединения

# 2.2 Состав BLE-пакета

Каждый пакет содержит данные:

- AccX — ускорение по оси X

- AccY — ускорение по оси Y

- AccZ — ускорение по оси Z (в SIMPROVE пока не используется)

- Timestamp формируется на смартфоне при приёме пакета

Один пакет = один кадр данных (50 кадров в секунду).

# 2.3 Использование осей

## ✔ Используются сейчас:

- X — движение платформы влево–вправо

- Y — движение вперёд–назад

## ✔ Z пока не используется

Но:

- сохраняется в сырых данных

- будет использоваться в будущих версиях (например, для анализа вертикальных реакций, микропрыжков, толчков, динамических упражнений)

### ❗ Корректировка по оригинальной программе (Posturomed / MicroSwing):

- Ось Z в оригинальном BIOSWING не используется для анализа

- Прыжки, вертикальные удары, ускорения по Z оригинальная программа НЕ отслеживает

- MicroSwing анализирует только X и Y, как и мы

# 2.4 Преобразование ускорений

- Ускорение → скорость

- Скорость → смещение (мм)

- Применяется фильтрация (низкочастотный фильтр 5 Гц для борьбы с шумами и Drift).

Позиции posX и posY — выходные данные для анализа стабильности.

# 2.5 Формат данных, передаваемых в модуль анализа

Каждый кадр (каждые 20 мс):

{

timestamp: long,

accX: float,

accY: float,

accZ: float,  // пока не используем

velX: float,

velY: float,

posX_mm: float,

posY_mm: float

}

# 2.6 Требования к стабильности данных

- Непрерывность потока обязательна

- Обрыв BLE → тест недействителен

- posX/posY > ±40 мм → вероятный артефакт

- accZ пока не анализируется

# 2.7 Время проведения теста

Тест может быть настроен на:

### ✔ 10 секунд

### ✔ 20 секунд

### ✔ 30 секунд

# 2.8 Количество данных

При 50 Гц:

- 10 секунд → 500 точек

- 20 секунд → 1000 точек

- 30 секунд → 1500 точек

## БЛОК 3. Алгоритм сбора данных и расчёт показателей

## 3.1. Получаемые данные с датчика

Система использует внешний акселерометр Wit-Motion WT901BLE (BLE), работающий с частотой опроса 50 Гц ±5%.

Каждое измерение содержит:

- Ax — ускорение по оси X

- Ay — ускорение по оси Y

Используются только оси X и Y, полностью аналогично оригинальной программе MicroSwing 6 (Posturomed PKT).
Ось Z не используется в расчётах.

Период дискретизации:

Δt = 1 / 50 = 0.02 c

Длительность теста:

- 10 секунд (стандарт MicroSwing)

- 20 или 30 секунд (опционально по настройке)

## 3.2. Преобразование ускорений в смещения (как в MicroSwing)

Оригинальная программа MicroSwing выполняет двойную интеграцию ускорений:

vx(t) = ∫ ax dt

x(t)  = ∫ vx dt

vy(t) = ∫ ay dt

y(t)  = ∫ vy dt

Реализуется через дискретные формулы:

vx(t) = ax * t + v0x

x(t)  = 0.5 * ax * t² + v0x*t + s0x

vy(t) = ay * t + v0y

y(t)  = 0.5 * ay * t² + v0y*t + s0y

Используется для восстановления траектории движения платформы.

# 3.3. Показатель 1: УСТОЙЧИВОСТЬ (Stabilität)

Оригинальная формула MicroSwing (строго по мануалу):

### 3.3.1. Суммарный путь платформы

Path = Σ ( √((xₙ – xₙ₋₁)² + (yₙ – yₙ₋₁)²) )

### 3.3.2. Итоговая стабильность

Stabilität = (4000 – (Path / AnzWerte)) / 40

Где:

- Path — длина траектории движения платформы

- AnzWerte — количество отсчётов (≈500 при 10 сек)

- результат выводится в процентах

### Интерпретация

| Стабильность | Значение |
| --- | --- |
| 90–100% | очень хорошая стабилизация |
| 75–90% | норма |
| 50–75% | умеренное нарушение контроля |
| <50% | выраженные нарушения баланса |

# 3.4. Показатель 2: ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ (Schwingfrequenz)

Оригинальная формула:

Schwingfrequenz =

( Количество амплитуд по X + Количество амплитуд по Y ) / Время теста

Единица измерения — Гц.

Одна амплитуда = один цикл колебаний (максимум → минимум).

# 3.5. Показатель 3: КООРДИНАЦИОННЫЙ ФАКТОР (Koordinationsfaktor)

Строго по формуле из мануала MicroSwing:

KF измеряет гармоничность изменения амплитуд X и Y между последовательными колебаниями.

### 3.5.1. Для оси X:

KF_X = Σ Abs( (aMaxXₙ – aMinXₙ) – (aMaxXₙ₊₁ – aMinXₙ₊₁) ) / n

### 3.5.2. Для оси Y:

KF_Y = Σ Abs( (aMaxYₙ – aMinYₙ) – (aMaxYₙ₊₁ – aMinYₙ₊₁) ) / n

### 3.5.3. Итоговый показатель:

KF = KF_X + KF_Y

KF — безразмерный параметр.

Диапазоны (по мануалу):

- 0–80 — отличная координация

- 80–200 — умеренная дискоординация

- 200–500 — выраженные нарушения

- 500–1000+ — сильная аритмичность колебаний

В мануале прямо указано:

«…может достигать значений до 1000 и выше».

# 3.6. Обработка сигналов (как в оригинале)

Перед расчетом выполняется:

### 3.6.1. Фильтрация

- фильтр нижних частот

- устранение мелкого шума акселерометра

- порог минимальной амплитуды ~0.1–0.2 мм

### 3.6.2. Детекция амплитуд

- поиск локальных максимумов/минимумов

- проверка минимального интервала между циклами

### 3.6.3. Интеграция

- восстановление положения платформы

- коррекция дрейфа нулевой линии

# 7. Режимы проведения теста

Поддерживаются:

### 3.7.1. PKT (PosturoKybernetik Test)

- поочередное стояние на правой и левой ноге

- 10–20–30 секунд на одну попытку

- автоматическая или ручная последовательность показа стопы

### 3.7.2. Стандартный 2D-тест

- обе ноги

- однократное стояние 10–30 секунд

# 3.8. Назначение алгоритмического блока

- Воспроизвести оригинальные расчёты MicroSwing 6.0

- Обеспечить полную совместимость результатов

- Повторить стандарт PKT

- Особенности коррекции и получения оптимальных данных на базе оригинального ПО MICROSWING 6

4.1. Функция “Детекция амплитуд”

Это этап, где система ищет колебательные циклы платформы — то есть максимумы и минимумы ускорения.

## Как это работает:

### 1. Поиск локальных максимумов (пики вверх)

Примерно так выглядит ускорение X(t):

/\

/  \     /\

/    \   /  \

\ /    \

Вершины этих “горок” → max X.

### 2. Поиск локальных минимумов (пики вниз)

Впадины “долины” → min X.

### 3. Один цикл = один подъём + один спуск

То есть:

aMaxX(n) – aMinX(n)

Это и есть амплитуда.

### 4. Минимальный интервал между циклами

Чтобы система случайно не посчитала шум или один вибрационный всплеск как “новую амплитуду”, вводится правило:

⚠️ между двумя амплитудами должно пройти минимум 2–3 отсчёта (40–60 мс)

Это предотвращает ложные “микроколебания”, когда платформа задёргалась в точке.

Оригинал MicroSwing это делает автоматически.

# Что значит “Интеграция”?

Posturomed (MicroSwing) получает ускорение, а для графики ему нужно положение платформы во времени(траектория X и Y).

Чтобы из ускорения получить положение, нужно дважды выполнить интеграцию:

### 1-я интеграция: ускорение → скорость

vx(t) = ∫ ax(t) dt

### 2-я интеграция: скорость → координата

x(t) = ∫ vx(t) dt

То же самое для оси Y.

# ❗ Но есть проблема в интеграции: “дрейф нулевой линии”

Акселерометр:

- даже когда стоит ровно

- всё равно даёт чуть-чуть дрожащие значения

- не возвращается идеально в ноль

Это приводит к эффекту:

👉 координата начинает “уплывать” вверх или вниз со временем (математическая ошибка интеграции).

Типичный пример:

- платформа стоит на месте

- а график “ползёт” вверх по диаграмме

Поэтому MicroSwing добавляет:

### Коррекцию дрейфа нуля

Это значит:

- исходное значение ускорения за первые 200 мс берётся как эталон нуля

- вычитается средний оффсет

- график “привязывается” обратно к центру

Это полностью описано в техническом разделе MicroSwing, и видно по тому, как их графики всегда центрируются.

# 🎯 Итого простыми словами

## Детекция амплитуд — это:

- найти “вершины” и “впадины”

- вычислить амплитуду каждой волны

- убедиться, что это настоящая волна, а не шум

- использовать только эти амплитуды для частоты и координации

## Интеграция — это:

- пересчитать ускорение → скорость → положение

- восстановить реальную траекторию платформы

- убрать накопительную ошибку датчика

# 5. Сравнение и подгонка параметров в разработке ПО SIMPROVE CHECK с оригинальной программой MICROSWING 6

При реализации алгоритмов расчёта в ПО SIMPROVE CHECK необходимо обеспечить максимально возможное соответствие параметрам, методам и итоговым значениям, выдаваемым оригинальным программным обеспечением MicroSwing® 6. Поскольку часть анализа формул и интерпретаций была выполнена на основе ручного разбора документации и автоматизированной обработки текста и данных через ИИ ChatGPT, Исполнитель должен провести следующие работы:

- перепроверить все используемые математические выражения (стабильность, частота колебаний, координационный фактор) напрямую по оригинальному мануалу MicroSwing 6;

- провести сравнительное тестирование результатов SIMPROVE CHECK против эталонных значений MicroSwing 6 при идентичных входных данных (одинаковые временные ряды ускорений X и Y);

- минимизировать расхождения в вычислениях, связанных с методами фильтрации, интеграции и детекции амплитуд;

- настроить коэффициенты нормировки, порог отсечения шума и параметры детекции амплитуд так, чтобы итоговые показатели (Stabilität, Schwingfrequenz, Koordinationsfaktor) совпадали с оригинальными значениями в пределах допустимой погрешности;

- обеспечить идентичный порядок обработки данных: фильтрация → интеграция → корректировка дрейфа → детекция амплитуд → вычисление метрик;

- валидировать каждую формулу, этап и коэффициент, включая численные константы, указанные в оригинальном мануале (например, коэффициент 4000 и делитель 40 в формуле стабильности).

Цель данного этапа — гарантировать, что SIMPROVE CHECK будет воспроизводить расчёты MicroSwing 6 максимально точно, обеспечивая совместимость результатов, интерпретаций и сравнимость диагностических данных между системами с минимальной погрешностью.

# 6. Процедура приёмки результата разработки

Приёмка реализованного функционала и корректности расчётов в ПО SIMPROVE CHECK осуществляется путём прямого параллельного сравнения результатов с оригинальной системой MicroSwing® 6.

Этапы приёмки:

- Аппаратная синхронизация.
Платформа оснащается двумя датчиками одновременно:

  - оригинальным датчиком Posturomed/MicroSwing,

  - датчиком Wit-Motion WT901BLE, используемым в SIMPROVE CHECK.
Оба датчика фиксируются на платформе в максимально близкой точке, исключая различия в динамике.

- Параллельный запуск программ.
Одновременно запускаются:

  - оригинальное ПО MicroSwing 6,

  - тестируемая версия SIMPROVE CHECK.
Оба приложения должны записывать данные в один и тот же временной интервал.

- Визуальное сравнение траекторий.
На приёмке сравниваются:

  - траектория движения на мишени (Zielgrafik),

  - графики колебаний во времени (Zeitgrafik),

  - характер кривых (форма, направление, амплитуды, частота).
Совпадение должно быть визуально аналогичным, без заметных расхождений в рисунке траектории.

- Сравнение вычисленных параметров.
Сравниваются численные значения:

  - Stability (Stabilität),

  - Frequency (Schwingfrequenz),

  - Coordination Factor (Koordinationsfaktor),

  - Амплитуды и количество колебаний.

Различия допускаются из-за:

  - разных частот фильтрации,

  - различий в аппаратных характеристиках датчиков,

  - дискретизационных колебаний BLE.

Допустимая погрешность (принимаем оптимально безопасные значения, чтобы разработчики могли выполнить задачу без риска заблокировать проект):

  - Стабильность (Stabilität): ±5% от значения оригинала
(например, 80% в оригинале → 76–84% допустимо)

  - Координационный фактор (KF): ±10% по абсолютному значению
(например, KF=300 → 270–330 допустимо)

  - Частота колебаний (Hz): ±0.2–0.3 Гц
(например, 2.0 Гц → 1.7–2.3 Гц)

  - Количество амплитуд: ±1 цикл

  - Форма траектории: визуально аналогичная, без артефактов и пропусков.

- Итоговое подтверждение.
Разработка считается принятой, если:

  - поведение сигнала на графиках,

  - форма траекторий,

  - вычисленные показатели
соответствуют значениям MicroSwing в пределах указанных допусков.
При необходимости разработчики могут корректировать коэффициенты фильтрации, нормализации и интеграции для достижения требуемого совпадения.